生物数码显微镜设备

采购招标需求书

- 投标方须知：

- 投标文件的编制（都需加盖公章）：

  - 投标函；

    - 投标一览表（格式见附件一）

    - 物料采购清单一览表（格式见附件二）

  - 资格证明文件(统一格式)，包括：

    - 法人营业执照的复印件（须加盖本单位公章）

  - 报价要求：

    - 投标单位自行承担与准备和参加投标相关的全部费用。

    - 投标人所投产品必须为全新的、经检验合格的产品。

    - 交货地点为：深圳市第二高级中学。

  - 投标文件恕不退还。

- 投标截止时间及投标文件密封、投递方式：

  - 投标截止时间为：详情请查阅WWW.SZ2G.CN最新公告。

  - 标书必须密封，并在密封处骑缝加盖公章。

  - 投标文件请递交以下地址:深圳市第二高级中学四楼会议室

- 投标文件的份数：

  - 投标人应提供投标文件一式两份；一正本一副本

- 投标保证金：免收；

- 现场勘察：投标人带法人授权书前往现场踏勘，领取现场勘察证明文件。

时间：2018年 12月7日15:30-16:30集中统一勘察，过期不候。

地点：深圳市第二高级中学

联系人：史老师       联系电话：26502222-8611

- 评标与定标方式：

由我校评标委员会对各单位的投标书进行内部评议，采用最低价定标。

- 合同签订：

  - 中标单位须在预中标公告后5日内与我校签订合同，不得拖延或拒签合同。

仪器设备采购详细需求清单

| 序号 | 名称 | 型号参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体式数码显示显微镜 | 1.为确保使用者人身安全，仪器应为低压供电，标配19V低压供电电源适配器, 确保使用者人身安全； 2.多功能数码液晶显微镜为一体化设计，仪器自带液晶屏，整机的电源接口只有一个，仪器本身各部件间没有外部连接线，数码成像装置内置于显微镜机身中；仪器拆包装箱接上电源即可使用，无需再进行目镜、物镜及其他部件的组装； 3. 为确保仪器挪动过程中的安全性，机身上方设置明确提手，提起时仪器正置以避免目镜及载物台上的物体跌落； 4.为减少仪器使用过程中，人工操作对仪器造成的晃动，所有操作按键集成设计在仪器底部； 5.为确保仪器使用的稳定性及安全性，所有数据接口以及电源接口设置在仪器底座背面，数据接口为以太网接口、USB接口（可外接存储设备，如U盘、移动硬盘等进行数据传输）； 6.多功能数码液晶显微镜不带ios、windows、安卓等操作系统； 7.显微镜拍照像素：≥1600万像素，录像分辨率：≥1080P/30FPS； 8.画面无拖尾及延迟现象，仪器本身可实现照片和视频回放功能，视频回放功能可实现快速播放或慢速播放； 9.液晶屏：不小于10.1寸高清液晶屏，屏幕分辨率不小于1920×1200；液晶屏可以270度旋转；前后180度翻转，屏幕在旋转、翻转时画面维持原样； 10.一机多功能：既有生物显微镜功能，又有实体显微镜功能； 11.数据存储：机身内置8G存储空间，所拍摄的显微照片及视频可存储于内存上；通过USB接口接入U盘等存储设备时，数据优先存储于U盘等存储设备中，便于实验数据保存及转移； 12.多媒体输出：通过以太网接口或无线WIFI网络，搭配使用电脑端显微互动软件，同步传输显微观测画面至电脑端，以实现高清显微点播教学，方便教学指导； 13.有坐标对比测量、十字线、箭头指针定位，可根据不同背景进行十字线的黑、白、红、蓝、绿色彩变换； 14.配备五孔物镜转换器； 15.生物显微镜物镜：无限远平场消色差4×、无限远平场消色差10×、无限远平场消色差40×（弹簧）、无限远平场消色差100×（弹簧、油镜）； 16.实体显微镜物镜：1×； 17.目镜：10X/Φ18mm； 18.调焦：粗微动同轴调焦； 19.照明装置：内置LED底光源 、内置LED侧光源； 20.仪器底座设置有液晶显示调光系统，可通过按压式旋钮实现光源切换，亮度调整以及开关机，指示屏支持亮度级别显示、中文光源提示等功能。 21.仪器底座设置有拍照、录像、标尺显示、回放、功能菜单、导航等按键的集合控制面板，本机即可实现图像、视频采集以及比例参考。 22.载物台：双层移动平台； 23.聚光镜：插入式聚光镜； 演示指标： 1.仪器现场拆包装箱接上电源即可使用，无需再进行目镜、物镜及其他部件的组装,液晶屏可以上下翻转180°、左右旋转270°。2.演示显微镜的生物和实体观测功能，能够现场观察生物装片和树叶、昆虫等实物。3.演示录像功能：现场录制一段时长不低于15秒的视频，并回放。4.现场拆包装至所有要求功能演示结束，时长不超过八分钟。 | 9 | 台 |
| 合计 |  |  |  |  |

三、商务需求

1、投标单位须在中华人民共和国境内注册的有合法经营资格的国内独立法人，具有相关的经营范围（教学仪器、教学设备）；

2、投标单位注册资金不低于200万元人民币（提交工商注册登记资料复印件）；

3、投标单位需具有深圳市政府采购注册投标人资格（提交深圳市政府采购中心资格复印件）；

4、本项目不接受联合体投标

5、投标文件主产品需提供具体内容彩页，并需体现投标产品的具体技术参数；

6、投标报价需含发票税费、运输、卫生清理，售后质保金服务等所有总价。

四、技术需求

技术标准：产品参数需与需求方吻合，不得负偏离，质量必须符合国家规范及行业最新标准；

所有产品需提供正规厂家销售资料，确保为全新未拆封正规渠道产品。

五、其他资料

1、附件一、投标一览表

投标人名称：                           招标编号：

| 项目名称 | 投标总价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

- 附件二、物料采购清单一览表

投标人名称：                           招标编号：

| 序号 | 名称 | 图片样式 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |